## Лист1
Техническое задание
Номер пп | Наименование | КТРУ | Ед изм | Кол-во | Наименование характеристики | Тип характеристики | Тип значения | Инструкция по заполнению | Описание качественной характеристики | Ед. измерения | Диапозон с | Диапозон по | Внешний диапозон | Конкретное значение | Техрегламенты, стандарты | Обоснование примен доп. Характеристик
1 | Катетер баллонный для тромбэктомии (5Fr) 32.50.13.110-02314 | 32.50.13.110-02314 | Штука | 10 | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожного транслюминального разрушения и удаления свернувшейся крови (т.е., тромбов или тромбоэмболов), вызывающей острую сосудистую обструкцию в нативных и стентированных кровеносных сосудах, в нативных и синтетических шунтирующих имплантатах или имплантатах для гемодиализного доступа, посредством надувания баллона, предназначенного для расширения стенозированного участка. Это баллонный катетер, который может включать клапаны для инъекций контрастного вещества/тромболитиков и/или спираль для эмболэктомии для механического удаления обструкции. Это изделие для одноразового использования. | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвие | [6 empty] | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Тип баллона (Система доставки) | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Монорельсовый (Быстрая замена) | [6 empty] | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Диаметр баллона | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллиметр | ≥ 8.1 | ≤ 10 |  |  |  | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Длина баллона | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллиметр | ≥ 10.1 | ≤ 15 |  |  |  | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Материал баллона | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Латекс | [6 empty] | Позволяет выдерживать необходимое давление
[5 empty] | Мандрен из нержавеющей стали | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Облегчает введение катетера в сосуд
[5 empty] | Мягкий закругленный кончик | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Минимизирует риск перфорации стенки сосуда
[5 empty] | Размер катетера 5Fr | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвие | [6 empty] | Размер является оптимальным для проведения необходимой операции
[5 empty] | Длина катетера | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | сантиметр | ≥ 80 |  |  |  |  | Данный параметр определяет зону проведения эмболектомии
[5 empty] | Объем баллона | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллилитр | ≥ 1,5 |  |  |  |  | Параметр определяет необходимый размер инструмента для конкретных клинических случаев
4 | Катетер баллонный для тромбэктомии (3 Fr) 32.50.13.110-02310 | 32.50.13.110-02310 | Штука | 15 | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожного транслюминального разрушения и удаления свернувшейся крови (т.е., тромбов или тромбоэмболов), вызывающей острую сосудистую обструкцию в нативных и стентированных кровеносных сосудах, в нативных и синтетических шунтирующих имплантатах или имплантатах для гемодиализного доступа, посредством надувания баллона, предназначенного для расширения стенозированного участка. Это баллонный катетер, который может включать клапаны для инъекций контрастного вещества/тромболитиков и/или спираль для эмболэктомии для механического удаления обструкции. Это изделие для одноразового использования. | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвие | [6 empty] | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Тип баллона (Система доставки) | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Монорельсовый (Быстрая замена) | [6 empty] | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Диаметр баллона | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллиметр | ≥ 5.1 | ≤ 8 |  |  |  | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Длина баллона | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллиметр | ≥ 5 | ≤ 10 |  |  |  | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Материал баллона | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Латекс | [6 empty] | Позволяет выдерживать необходимое давление
[5 empty] | Мандрен из нержавеющей стали | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Облегчает введение катетера в сосуд
[5 empty] | Мягкий закругленный кончик | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Минимизирует риск перфорации стенки сосуда
[5 empty] | Размер катетера 3 Fr | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвие | [6 empty] | Размер является оптимальным для проведения необходимой операции
[5 empty] | Длина катетера | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | сантиметр | ≥ 80 |  |  |  |  | Данный параметр определяет зону проведения эмболектомии
[5 empty] | Объем баллона | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллилитр | ≥ 0,2 |  |  |  |  | Параметр определяет необходимый размер инструмента для конкретных клинических случаев
6 | Протез кровеносного сосуда синтетический 32.50.22.190-00005083 | 32.50.22.190-00005083 | Штука | 2 | Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он обычно изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов большого диаметра (более 10 мм) с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемодиализного доступа и внеанатомического шунтирования. Изделие используется во многих процедурах шунтирования сосудов (например, аорты и подвздошных артерий, бедренной и подколенной артерий, подмышечных артерий) за исключением коронарных артерий. Ед. изм.- шт. | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвие | [6 empty] | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Область применения | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Периферические артерии | [6 empty] | Характеристика определяет клиническое назначение медицинского изделия
[5 empty] | Конфигурация протеза | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Линейный | [6 empty] | Характеристика определяет необходимую форму протеза для конкретных клинических случаев
[5 empty] | Материал | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Полиэтилентерефталат (дакрон) | [6 empty] | Изделия из данного материала нетоксичны и апирогенны, не вызывают аллергических реакций
[5 empty] | Импрегнация бычьим коллагеном или желатином | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Околонулевая хирургическая проницаемость
[5 empty] | Контрастная маркировочная линия на стенке протеза | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Для предотвращения перегибов протеза во время имплантации
[5 empty] | Стерилизация гамма-излучением | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Высокая эффективность в обеззараживании микроорганизмов
[5 empty] | Водная проницаемость ≤ 5 мл/см2/мин | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвие | [6 empty] | Минимальный риск кровотечения
[5 empty] | Толщина стенок | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллиметр | ≥ 0,4 |  |  |  |  | Оптимальна согласно стенке артерии
[5 empty] | Диаметр протеза | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллиметр | ≥ 8 |  |  |  |  | Индивидуальный подбор размеров под пациента
[5 empty] | Длина протеза | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | сантиметр | ≥ 40 |  |  |  |  | Индивидуальный подбор размеров под пациента
1 | Катетер баллонный для тромбэктомии (5,5Fr) 32.50.13.110-02339 | 32.50.13.110-02339 | Штука | 4 | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожного транслюминального разрушения и удаления свернувшейся крови (т.е., тромбов или тромбоэмболов), вызывающей острую сосудистую обструкцию в нативных и стентированных кровеносных сосудах, в нативных и синтетических шунтирующих имплантатах или имплантатах для гемодиализного доступа, посредством надувания баллона, предназначенного для расширения стенозированного участка. Это баллонный катетер, который может включать клапаны для инъекций контрастного вещества/тромболитиков и/или спираль для эмболэктомии для механического удаления обструкции. Это изделие для одноразового использования. | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвие | [6 empty] | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Тип баллона (Система доставки) | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Двухпросветный (Over-the-wire) | [6 empty] | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Диаметр баллона | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллиметр | ≥ 10.1 | ≤ 12 |  |  |  | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Длина баллона | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллиметр | ≥ 10.1 | ≤ 15 |  |  |  | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Материал баллона | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Латекс | [6 empty] | Позволяет выдерживать необходимое давление
[5 empty] | Мандрен из нержавеющей стали | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Облегчает введение катетера в сосуд
[5 empty] | Мягкий закругленный кончик | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Минимизирует риск перфорации стенки сосуда
[5 empty] | Размер катетера 5,5Fr | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвие | [6 empty] | Данный параметр определяет зону проведения эмболэктомии
[5 empty] | Совместимый проводник | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | Дюйм | ≥ 0.035 |  |  |  |  | Параметр определяет необходимый размер инструмента для конкретных клинических случаев
[5 empty] | Длина катетера | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | сантиметр | ≥ 80 |  |  |  |  | Данный параметр определяет зону проведения эмболэктомии
[5 empty] | Объем баллона | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллилитр | ≥ 0,9 |  |  |  |  | Параметр определяет необходимый размер инструмента для конкретных клинических случаев
[5 empty] | Упакован в индивидуальную стерильную тубу | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Внешняя часть конструкции, защищающая медицинское изделие при транспортировке и хранении
2 | Протез кровеносного сосуда синтетический 32.50.22.190-00005083 | 32.50.22.190-00005083 | Штука | 8 | Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он обычно изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов большого диаметра (более 10 мм) с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемодиализного доступа и внеанатомического шунтирования. Изделие используется во многих процедурах шунтирования сосудов (например, аорты и подвздошных артерий, бедренной и подколенной артерий, подмышечных артерий) за исключением коронарных артерий. Ед. изм.- шт. | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвие | [6 empty] | Соответствует описанию КТРУ
[5 empty] | Область применения | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Периферические артерии | [6 empty] | Характеристика определяет клиническое назначение медицинского изделия
[5 empty] | Конфигурация протеза | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Линейный | [6 empty] | Характеристика определяет необходимую форму протеза для конкретных клинических случаев
[5 empty] | Материал | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Полиэтилентерефталат (дакрон) | [6 empty] | Изделия из данного материала нетоксичны и апирогенны, не вызывают аллергических реакций
[5 empty] | Импрегнация бычьим коллагеном или желатином | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Околонулевая хирургическая проницаемость
[5 empty] | Контрастная маркировочная линия на стенке протеза | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Для предотвращения перегибов протеза во время имплантации
[5 empty] | Стерилизация гамма-излучением | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | [6 empty] | Высокая эффективность в обеззараживании микроорганизмов
[5 empty] | Водная проницаемость ≤ 5 мл/см2/мин | Качественная | Единичный выбор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | [7 empty] | Минимальный риск кровотечения
[5 empty] | Толщина стенок | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллиметр | ≥ 0,4 |  |  |  |  | Оптимальна согласно стенке артерии
[5 empty] | Диаметр протеза | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | миллиметр | ≥ 6 |  |  |  |  | Индивидуальный подбор размеров под пациента
[5 empty] | Длина протеза | Количественная | Диапазон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | сантиметр | ≥ 60 |  |  |  |  | Индивидуальный подбор размеров под пациента
Техническая часть
1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению. Поставка товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства РФ. Товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.
2. Место поставки Товара: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.62 А
3. Товар должен быть поставлен в ассортименте, количестве и сроки, предусмотренные Контрактом по заявке Заказчика.
4. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться Регистрационным удостоверением (Сертификатом соответствия) Копии указанных документов передаются вместе с товаром.
5. Весь поставляемый товар (в том числе штучный) должен быть маркирован, на товаре должна быть информация о сроке годности, серии (партии), условия хранения.
6. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Ответственным лицом за контракт и приемку товара (работ, услуг) от Поставщика в соответствии с настоящим Контрактом является представитель Заказчика:
Заведующий аптекой Нужный Виктор Дмитриевич aptekarbsp@mail.ru, тел: 8(496)542-22-27
Техническое задание
Выполнил:
| Заместитель заведующего аптекой | [5 empty] | Ю.Короткова
Согласовано:
| Заведующий аптекой | [5 empty] | В.Нужный
| Заместитель главного врача по хирургическим вопросам | [5 empty] | Ю. Дядков