Приложение 5

К контракту ______________

От _____________

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: Ремонт эндоскопического оборудования с заменой запасных частей для нужд ГБУЗ МО “ЛОБНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА”

2. Описание объекта закупки:

2.1. Перечень оборудования подлежащего ремонту:

| № | Наименование оборудования | Серийный номер | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеогастроскоп Pentax EG29-i10, Pentax, Япония | K111645 | шт. | 1 |

2.2. Перечень ремонтных работ:

| № | Перечень работ |
| --- | --- |
| для Видеогастроскопа Pentax EG29-i10 (№K111645): |  |
| 1. | Полная разборка прибора |
| 2. | Чистка внутренних механизмов |
| 3. | Замена вводимой рубашки |
| 4 | Замена универсального тубуса |
| 5. | Замена операционного канала |
| 6 | Замена канала вода |
| 7 | Замена канала воздух |
| 8 | Замена дополнительного канала |
| 9 | Замена А резины |
| 10. | Замена изгибаемой части |
| 11. | Окончательная сборка |
| 12 | Контроль технического состояния |
| 13 | Проверка работоспособности, герметичности и функциональности прибора после ремонта. |
| 14 | Технический контроль |

2.3. Характеристики запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту:

| № | Наименование запасной части | Характеристика (Артикул) запасной части | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| для Видеогастроскопа Pentax EG29-i10 (№K111645): |  |  |  |  |
| 1 | Изгибаемая часть |  | шт. | 1 |
| 2 | Рубашка вводимой части |  | шт. | 1 |
| 3 | Операционный канал |  | шт. | 1 |
| 4 | Канал вода |  | шт. | 1 |
| 5 | Канал Воздух |  | шт. | 1 |
| 6 | Дополнительный канал |  | шт. | 1 |
| 7 | А резина |  | шт. | 1 |
| 8 | Универсальный тубус |  | шт. | 1 |
| 9 | Комплект расходных материалов |  | шт. | 1 |
| Совместимость с медицинским оборудованием эксплуатируемым Заказчиком. |  |  |  | Наличие |

2.4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги (ТРУ) и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (устанавливаются заказчиком при необходимости):

- Гарантия на оказанные услуги не менее 6 (Шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ/оказанных услуг/универсального передаточного документа Заказчиком.

- Гарантия на запасные части не менее 6 (Шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ/оказанных услуг/универсального передаточного документа Заказчиком.

2.5. Место оказания услуг:

3. Срок оказания услуг: Единовременно, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания контракта. Ремонт оборудования должен проводиться в рабочие дни недели, по согласованию с Заказчиком, не нарушая плановый режим работы учреждения, в рабочее время с 10:00 до 15:00 часов. По согласованию с Заказчиком выполнение ремонта может осуществляться в другой интервал времени, в выходные и праздничные дни. Время проведения таких работ согласовывается с Заказчиком отдельно.

4. Требования к оказанию услуг:

- Исполнитель должен иметь действующую лицензию на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, выданную уполномоченным лицензирующим органом (на основании пункта 17 части 1 статьи 12 Федерального Закона №99-ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства РФ от 03.06.2013 №469).

- Ремонт должен представлять собой комплекс работ по восстановлению работоспособности медицинского оборудования путем замены отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия, согласно эксплуатационной документации производителя.

- Ремонт должен проводиться технологическим и испытательным оборудованием, с использованием контрольно-измерительных приборов. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений проверены.

- Если после замены указанных запасных частей и деталей в процессе проверки работоспособности медицинского оборудования, тестирования медицинского оборудования, а также в ходе его эксплуатации Заказчиком будет выяснено, что для восстановления работоспособности оборудования требуется проведение дополнительных ремонтных работ, дополнительные запасные части и детали, неисправность которых до установки в оборудование указанных частей и деталей невозможно было установить, Исполнитель обязан составить Дефектный акт (Дефектную ведомость) и передать его Заказчику. Дальнейшее выполнение работ по восстановлению работоспособности медицинского оборудования осуществляется Исполнителем только после приобретения Заказчиком дополнительных запасных частей и деталей и выполнения дополнительных ремонтных работ, указанных в Дефектном акте (Дефектной ведомости).

- Услуги ремонта должны оказываться в соответствии со стандартами и требованиями производителя оборудования, государственными стандартами, техническими регламентами и иной нормативно-технической документацией, принятой и действующей в Российской Федерации в отношении данного медицинского оборудования.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие выходных параметров прошедшего ремонт медицинского оборудования требованиям технической документации производителя.

- Ремонт должен осуществляться с использованием запасных частей Исполнителя. Запасные части, используемые при выполнении услуги, должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель должен предоставить Заказчику копии сертификатов на используемые в работе материалы (запасные части) до начала производства работ с использованием таких материалов (запасных частей).

- Новые заменяемые Исполнителем в ходе выполнения услуги запасные части должны быть вскрыты Исполнителем в присутствии представителя Заказчика и на его территории. Замененные Исполнителем в ходе выполнения услуги старые запасные части должны быть переданы Заказчику.

- При оказании услуги Исполнитель обязан использовать только новые запасные части, не ранее 2021 года выпуска, которые не были в употреблении (не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

- Запасные части, используемые при оказании услуги, должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

- После оказания услуги Исполнителем проводится итоговая проверка работоспособности данного медицинского оборудования.

5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен Заказчиком в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 02.10.2013 №567 (Приложение).

6. НМЦК – 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

7. Порядок формирования цены контракта: Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы страхование, расходы по конвертации и сертификации, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.

8. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

9. Порядок оплаты: Аванс не предусмотрен. Оплата осуществляется по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после представления Заказчику, подписанных с обеих сторон, оформленных надлежащим образом оригиналов* следующих документов с сопроводительным письмом:

1) счета/счета-фактуры;

2) акта выполненных работ/оказанных услуг/универсального передаточного документа

В случае отсутствия какого-либо документа срок оплаты будет исчисляться с момента получения последнего недостающего документа.

Исполнительные документы по контракту должны быть оформлены в четком соответствии с Контрактом, с техническим заданием, с локальным сметным расчетом: наименование, единица измерения, количество и иное.

* термин «оригинал» подразумевает под собой документ, подписанный лично уполномоченным лицом (в том числе с оттиском печати) или документ, оформленный с применением ЭЦП уполномоченных лиц.

- Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с пунктами 1-3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

- Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом Контракта по оплате, и на основании результатов экспертизы (при необходимости),  подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

- Заказчик имеет право частично принять поставленный товар с отражением информации о фактически принятом количестве товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

- После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом Контракта по оплате. По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

- Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

- В случае получения в соответствии с контрактом мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке повторно;

- Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

- Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

- Оригиналы документов, необходимые для оплаты, в соответствии с пунктом Контракта по оплате, передаются Заказчику с сопроводительным письмом-описью, за исключением документов, направленных с использованием функционала единой информационной системы.

10. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком: рубль.

11. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: предусмотрена.

12. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта: предусмотрена.

13. Информация о возможности заказчика заключить контракт с несколькими участниками закупки (в случаях, предусмотренных ч. 10 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ): не предусмотрена.

13.1 Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, образцу или макету товара, на поставку которого осуществляется закупка (указывается при наличии): не установлено.