Описание объекта закупки Техническое задание

Проведение исследований в рамках программы производственного контроля (Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата, расчет таблиц эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях для рентгеновского аппарата, радиационный контроль в рентгеновском кабинете, на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на прилегающей территории для рентгеновского аппарата, проверка средств индивидуальной защиты, измерение кратности воздухообмена, параметров микроклимата, температуры поверхности элементов рентгеновского аппарата, уровня освещенности, электроизмерения, санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

- Объекты проведения работ

| № пп | Наименование аппарата | заводской номер | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат рентгеновский палатный "РЕНЕКС" 2024 г.в. | 1450 | Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19 |
|  | Аппарат рентгеновский палатный "MATRIX" 2013 г.в. | 240 | Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19 |
|  | Аппарат рентгеновский палатный "АРА" 2004 г.в. ООО "ГЕОЛИНК-ЭЛЕКТРОНИКС" • АРА 110/160-01 | 20240 | Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19 |
|  | Компьютерный томограф (64 среза) : Томограф компьютерный Ingenuity СТ с принад., 2013 г.в. | 310093 | Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19 |
|  | Аппарат рентгенодиагностический типа С-дуга "АРХМ-РЕНЕКС" 2018 г.в. АРХМ-РЕНЕКС ООО "С.П.ГЕЛПИК" • Россия | 23118-90 | Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19 |
|  | Аппарат рентгенодиагностический типа С-дуга "АРХМ-РЕНЕКС" 2025 г.в. | 25-19-8П | Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19 |
|  | Аппарат рентгенодиагностический типа С-дуга "цифровая Zenition 70 с принадлежностями." Производитель «Филипс Медикал Системс НидерландБ.В.»страна производства Нидерланды 2026 г.в. | 6532 | Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19 |
|  | Флюорограф малодозовый цифровой «Проскан-7000» 2017 г.в. | 17-30403 | Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19 |

а также

- средства индивидуальной радиационной защиты (фартуки, жилеты, юбки, халаты, накидки, перчатки, пелерины и т.д.) в кол-ве 4 шт.

- Спецификация выполняемых работ

| № п/п | Характеристика услуг, нормативные документы на виды испытаний | Наименование услуг | Кол-во услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования: - суммарная фильтрация пучка рентгеновского излучения; - точность выполнения уставок анодного напряжения, слой половинного ослабления; - проверка формы кривой и пульсаций анодного напряжения; - точность уставки длительности экспозиции; - повторяемость дозы излучения в режиме снимков ручном и автоматическом режимах; - линейность дозы излучения при заданном анодном напряжении; - измерение радиационного выхода; - качество изображения (размер рабочего поля, разрешающая способность, минимальный контраст, динамический диапазон, искажение изображения) СанПиН 2.6.4115-25. | Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата | 8 |
|  | Расчёт эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований СанПиН 2.6.4115-25, МУ 2.6.1.3584-19 (изменения в МУ 2.6.1.2944-11)) | Расчет таблиц эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях для рентгеновского аппарата | 8 |
|  | Измерения мощности дозы на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета (СанПиН 2.6.4115-25, МУК 2.6.1.3829-22) | Радиационный контроль в рентгеновском кабинете, на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на прилегающей территории для рентгеновского аппарата | 8 |
|  | Проверка индивидуальных средств радиационной защиты (фартуки, жилеты, юбки, халаты, накидки, перчатки, пелерины и т.д.) на целостность и свинцовый эквивалент в соответствии с СанПиН 2.6.4115-25; ГОСТ 31114.3-2012 (IEC 61331-3:1998), ГОСТ 31114.1-2002 (МЭК 61331-1:1994) | Проверка средств индивидуальной защиты на целостность и свинцовый эквивалент | 4 шт. |
|  | Акт проверки эффективности работы вентиляционных систем СанПиН 2.6.4115-25, СП 2.1.3678-20) в помещениях действующих рентгеновских кабинетов | Измерение кратности воздухообмена в помещении (система принудительной вентиляции) | 2 |
|  | Измерение, оценка показателей микроклимата на рабочих местах в соответствии с СанПиН 2.6.4115-25, МУК4.3.4120-25 | Измерение параметров микроклимата на рабочем месте | 2 |
|  | Измерение, оценка температуры поверхностей рентгеновского оборудования в соответствии с СанПиН 2.6.4115-25 | Измерение температуры поверхности элементов рентгеновского аппарата | 8 |
|  | Измерение, оценка уровней естественной и искусственной освещенности на рабочих местах в соответствии с МУК 4.3.3975-24, СП 2.1.4284-26, СанПиН 2.6.4115-25 | Измерение уровня освещенности на рабочем месте | 2 |
|  | Проведение испытаний электрооборудования -измерение сопротивления изоляции кабелей, -сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами, сопротивление заземляющих устройств (СанПиН 2.6.4115-25, ПТЭЭП) | Проведение электроизмерений (сопротивление контура заземления, сопротивление изоляции, металлосвязь) в рентгеновском кабинете | 8 |
|  | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы деятельности, связанной с источниками ионизирующих излучений, в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 и Приказом Роспотребнадзора № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». Подготовка, оформление документов, получение санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности, связанной с использованием источников ионизирующего излучения (ИИИ). (рентгеновские аппараты медицинского назначения) | 1 |

- Требования к Исполнителю

- Наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (в соотв. с ч.1 ст.10 Федерального закона №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. N 45  "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)", а также в соответствии с п. 39 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения в соотв. с ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Наличие аттестата аккредитации органа инспекции в соотв. с Федеральным законом Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".

- Наличие аттестата аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) на компетентность в части проверки рентгеновского оборудования, а также измерения радиационных и нерадиационных факторов (в соотв. со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации").

- Наличие Свидетельства о регистрации электролаборатории (в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; в соотв. с Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.10.2022 N 70433).

- Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений («АРШИН»).

- Исполнитель обеспечивает оказание услуг квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение и подготовку с наличием подтверждающих документов дающих право на проведение данных работ, а также имеющими соответствующий допуск по электробезопасности.

- Оказание услуг должно проводиться в соответствии с действующими в РФ нормативно-правовыми документами (Госты, стандарты, СанПиН, методические указания и рекомендациям, ПУЭ и прочие) и требованиями, установленными к услугам, а также с иными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, которые к указанной дате вступили в законную силу и заменили (или уточнили) ранее действовавшие документы.

- Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:

Цена включает: общую стоимость всех работ с учетом страхования, погрузо-разгрузочных работ, стоимости необходимых материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ, все затраты, издержки и иные расходы связанные с исполнением Договора и другие обязательные платежи.

- Допускается привлечение Субподрядчика, при этом Исполнитель гарантирует, что Субподрядчик имеет все необходимые лицензии, аттестаты и разрешения, наличие которых является обязательным для выполнения работ.

- Результаты и сроки выполнения работ:

- Результаты измерений оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой – у Заказчика.

Санитарно-эпидемиологическое заключение в территориальном отделе Роспотребнадзора получает Исполнитель от лица Заказчика и передает оригинал бланка в адрес Заказчика через своего представителя.

- Выполнения работ осуществляется в следующем порядке:

Первый этап. Выполнение работ по инструментальным измерениям осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления заявки от Заказчика.

Второй этап.Получение разрешительной документации – в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов для данного вида работ.