
Описание объекта закупки Техническое задание
Проведение исследований в рамках программы производственного контроля (Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата, расчет таблиц эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях для рентгеновского аппарата, радиационный контроль в рентгеновском кабинете, на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на прилегающей территории для рентгеновского аппарата, проверка средств индивидуальной защиты, измерение кратности воздухообмена, параметров микроклимата, температуры поверхности элементов рентгеновского аппарата, уровня освещенности, электроизмерения, санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
1. Объекты проведения работ
	№ пп
	Наименование аппарата
	заводской номер
	Адрес

	1. 
	Аппарат рентгеновский палатный "РЕНЕКС" 2024 г.в.
	 1450
	Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19

	2. 
	Аппарат рентгеновский палатный "MATRIX" 2013 г.в.
	 240
	Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19

	3. 
	Аппарат рентгеновский палатный "АРА" 2004 г.в. ООО "ГЕОЛИНК-ЭЛЕКТРОНИКС" • АРА 110/160-01
	 20240
	Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19

	4. 
	Компьютерный томограф (64 среза) : Томограф компьютерный Ingenuity СТ с принад., 2013 г.в.
	 310093
	Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19

	5. 
	Аппарат рентгенодиагностический типа С-дуга "АРХМ-РЕНЕКС" 2018 г.в.  АРХМ-РЕНЕКС ООО "С.П.ГЕЛПИК" • Россия  
	 23118-90
	Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19

	6. 
	Аппарат рентгенодиагностический типа С-дуга "АРХМ-РЕНЕКС"                2025 г.в.
	 25-19-8П
	Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19

	7. 
	Аппарат рентгенодиагностический типа С-дуга "цифровая Zenition 70 с принадлежностями." Производитель «Филипс Медикал Системс НидерландБ.В.»страна производства Нидерланды 2026 г.в.
	 6532
	Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19

	8. 
	Флюорограф малодозовый цифровой «Проскан-7000» 2017 г.в.
	17-30403
	Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 8/19


а также 
[bookmark: _GoBack]- средства индивидуальной радиационной защиты (фартуки, жилеты, юбки, халаты, накидки, перчатки, пелерины и т.д.) в кол-ве 4 шт.

2. Спецификация выполняемых работ
	№ п/п
	Характеристика услуг,
нормативные документы на виды испытаний
	Наименование услуг
	Кол-во услуг

	1. 
	Контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования:
- суммарная фильтрация пучка рентгеновского излучения;
- точность выполнения уставок анодного напряжения, слой половинного ослабления;
- проверка формы кривой и пульсаций анодного напряжения;
- точность уставки длительности экспозиции;
- повторяемость дозы излучения в режиме снимков ручном и автоматическом режимах;
- линейность дозы излучения при заданном анодном напряжении;
- измерение радиационного выхода;
- качество изображения (размер рабочего поля, разрешающая способность, минимальный контраст, динамический диапазон, искажение изображения)
СанПиН 2.6.4115-25.
	Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата
	
8


	2. 
	Расчёт эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований СанПиН 2.6.4115-25, МУ 2.6.1.3584-19 (изменения в МУ 2.6.1.2944-11))
	Расчет таблиц эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях для рентгеновского аппарата
	
8

	3. 
	Измерения мощности дозы на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной  рентгеновского кабинета (СанПиН 2.6.4115-25, МУК 2.6.1.3829-22)
	Радиационный контроль в рентгеновском кабинете, на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на прилегающей территории для рентгеновского аппарата
	
8

	4. 
	Проверка индивидуальных средств радиационной защиты (фартуки, жилеты, юбки, халаты, накидки, перчатки, пелерины и т.д.) на целостность и свинцовый эквивалент в соответствии с  СанПиН 2.6.4115-25; ГОСТ 31114.3-2012 (IEC 61331-3:1998), ГОСТ 31114.1-2002 (МЭК 61331-1:1994)
	Проверка средств индивидуальной защиты на целостность и свинцовый эквивалент
	
4 шт.

	5. 
	Акт проверки эффективности работы вентиляционных систем СанПиН 2.6.4115-25, СП 2.1.3678-20) в помещениях действующих рентгеновских кабинетов
	Измерение кратности воздухообмена в помещении
(система принудительной вентиляции)
	
2

	6. 
	Измерение, оценка показателей микроклимата на рабочих местах в соответствии с СанПиН 2.6.4115-25, МУК4.3.4120-25
	Измерение параметров микроклимата на рабочем месте
	2

	7. 
	Измерение, оценка температуры поверхностей рентгеновского оборудования в соответствии с СанПиН 2.6.4115-25	
	Измерение температуры поверхности элементов рентгеновского аппарата
	8

	8. 
	Измерение, оценка уровней естественной и искусственной освещенности на рабочих местах в соответствии с МУК 4.3.3975-24, СП 2.1.4284-26, СанПиН 2.6.4115-25
	Измерение уровня освещенности на рабочем месте
	2

	9. 
	Проведение испытаний электрооборудования
-измерение сопротивления изоляции кабелей,
-сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами, сопротивление заземляющих устройств
(СанПиН 2.6.4115-25, ПТЭЭП)
	Проведение электроизмерений (сопротивление контура заземления, сопротивление изоляции, металлосвязь) в рентгеновском кабинете
	
8

	10. 
	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы деятельности, связанной с источниками ионизирующих излучений, в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 и Приказом Роспотребнадзора № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».
Подготовка, оформление документов, получение санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения.
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности, связанной с использованием источников ионизирующего излучения (ИИИ). (рентгеновские аппараты медицинского назначения)
	
1



3. Требования к Исполнителю
1. Наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (в соотв. с ч.1 ст.10 Федерального закона №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. N 45  "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)", а также в соответствии с п. 39 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения в соотв. с ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. Наличие аттестата аккредитации органа инспекции в соотв. с Федеральным законом Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".
4. Наличие аттестата аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) на компетентность в части проверки рентгеновского оборудования, а также измерения радиационных и нерадиационных факторов (в соотв. со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации").
5. Наличие Свидетельства о регистрации электролаборатории (в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; в соотв. с Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.10.2022 N 70433).
6. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений («АРШИН»).
7. Исполнитель обеспечивает оказание услуг квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение и подготовку с наличием подтверждающих документов дающих право на проведение данных работ, а также имеющими соответствующий допуск по электробезопасности. 
8. Оказание услуг должно проводиться в соответствии с действующими в РФ нормативно-правовыми документами (Госты, стандарты, СанПиН, методические указания и рекомендациям, ПУЭ и прочие) и требованиями, установленными к услугам, а также с иными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, которые к указанной дате вступили в законную силу и заменили (или уточнили) ранее действовавшие документы.
9. Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:
Цена включает: общую стоимость всех работ с учетом страхования, погрузо-разгрузочных работ, стоимости необходимых материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ, все затраты, издержки и иные расходы связанные с исполнением Договора и другие обязательные платежи.
10. Допускается привлечение Субподрядчика, при этом Исполнитель гарантирует, что Субподрядчик имеет все необходимые лицензии, аттестаты и разрешения, наличие которых является обязательным для выполнения работ.
4. Результаты и сроки выполнения работ:
1. Результаты измерений оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой – у Заказчика. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение в территориальном отделе Роспотребнадзора получает Исполнитель от лица Заказчика и передает оригинал бланка в адрес Заказчика через своего представителя.

2. Выполнения работ осуществляется в следующем порядке:
Первый этап. Выполнение работ по инструментальным измерениям осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления заявки от Заказчика.
Второй этап.Получение разрешительной документации – в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов для данного вида работ. 

2

