ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	Игла для аспирации фолликулов, однопросветная с трубками, коннектором и пробкой для вакуумной пробирки 

		Игла однопросветная
	Соответствие
	 

	Длина
	350
	 миллиметр

	Длина аспирационной линии
	≥  900
	 миллиметр

	Внешний диаметр тела иглы , мм
	≥ 1,2
	 миллиметр

	Внутренний диаметр тела иглы 
	≥ 1
	 миллиметр

	Скос заточки острия иглы, (°)
	≤ 15
	 

	Шлифовка позади острия иглы
	Наличие
	 

	Материал иглы
	нержавеющая сталь
	 

	Материал держателя иглы
	нержавеющая сталь
	 

	Отметка направления скоса острия иглы на держателе
	Наличие
	 

	Лазерная эхо-маркировка кончика иглы
	Наличие
	 

	Мягкая силиконовая пробка
	Наличие
	 

	Согнутая канюля с луер-адаптером
	Наличие
	 

	Аспирационные линии совместимы с большинством моделей вакуумных насосов
	Соответствие
	 

	Тест на эмбриотоксичность (МЕА-тест)
	Наличие
	 

	Тест на эмбриотоксичность (МЕА-тест) проводится на 1-клеточных эмбрионах мыши
	Соответствие
	 

	Результат теста на эмбриотоксичность (МЕА-тест) ≥ 80% экспандированных бластоцисты через 96 ч 
	Соответствие
	 

	Индивидуальная двойная упаковка
	Наличие
	 

	Цветовая маркировка упаковки
	Наличие
	 



	шт
	20

	Трансферная пипетка 3,5 мл (100 шт/уп)

		Тип
	Пастера
	 

	Материал
	полиэтилен
	 

	Стерильность
	Стерильная
	 

	Объем, мл 
	≥ 2,5 и ≤ 3,5
	 

	Длина 
	≥ 150 и ≤ 155
	мм

	Градуировка 
	Наличие 
	 

	Индивидуальная упаковка
	Наличие 
	 



	шт
	300

	Трубки аспирационные для забора фолликулов

		Назначение: трубка для соединения аспирационной иглы и вакуумной помпы
	Соответствие
	 

	Совместимость с аспирационными помпами производства Cook Medical/ Labotect / Rocket Medical
	Соответствие
	 

	Соединение с аспирационной помпой при помощи коннектора (трубки-переходника), соединение с аспирационной иглой посредством крепления Луер
	Соответствие
	 

	Длина трубки
	≥  250
	Сантиметр

	Гидрофобный фильтр
	Наличие
	 

	Диаметр гидрофобного фильтра
	≤ 20
	 миллиметр

	Высота гидрофобного фильтра
	≤ 22
	 миллиметр

	Материал трубки – поливинилхлорид мед. назначения
	Соответствие
	 

	Трубка не содержит натуральный латекс
	Соответствие
	 

	Стерильная, одноразовая, в индивидуальной упаковке
	Соответствие
	 



	шт
	10

	Стекла покровные 24*24 1000 шт/упак

		Размер
	24*24*0,17

	Кромка
	 

	Матовое окошко
	 



	шт
	2000

	Контейнер 100 мл 

		Материал
	Прозрачный полистирол

	Стерильность
	Стерильная

	Объем, мл 
	≥ 95 и ≤ 100

	Градуировка 
	Наличие 

	Индивидуальная упаковка
	Наличие 

	Количество штук в упаковке
	не более 50



	шт
	250

	Пробирки центрифужные, 15 мл, стерильные

		Широко используются в лабораториях – от хранения образцов до высокоскоростного центрифугирования.
	Соответствие
	 

	Материал – Полипропилен (ПП), Полиэтилен (ПЭ)
	Соответствие
	 

	Имеют внешнюю градуировку и матовое поле для записей;
	Соответствие
	 

	Изготовлены из ультрачистого полипропилена;
	Наличие
	 

	Винтовая крышка зеленого цвета изготовлена из полиэтилена высокой плотности;
	Наличие
	 

	Объем
	15
	мл

	Основание
	Коническое дно
	 

	Диаметр
	17
	мм

	Длина
	не более 120
	мм

	Апирогенные, не содержат ДНКаз, РНКаз, цитотоксинов и человеческой ДНК.
	Соответствие
	 

	Тип
	Центрифужная
	 

	Уникальная внутренняя конструкция крышки способствует эффективному газообмену;
	Соответствие
	 

	Пробирка стерильная
	Соответствие
	 



	шт
	50

	Планшет 4-луночный, без покрытия IVF (тест.) 120 шт.

		Планшет для лабораторных исследований общего назначения
	Соответствие
	 

	Для ЭКО-работ.
	Соответствие
	 

	Апирогенные, не содержат мутагенов, цитотоксинов, генотоксинов, ДНКаз/РНКаз и человеческой ДНК.
	Соответствие
	 

	Планшеты тестированы в МЕА-тесте
	Наличие
	 

	Стерильность
	Соответствие
	+

	Поверхность
	Необработанная
	 

	Форма дна
	Плоское
	 

	Крышка
	Есть
	 

	Площадь
	не менее 2
	см²

	Материал
	Полистирол
	 

	Упаковка
	4
	шт.

	Транспортная коробка
	не менее 120
	шт.

	Размер
	66х66
	мм



	шт
	360

	Держатель капилляров

		Назначение:  Специализированный микроинструмент для манипуляций с половыми клетками и эмбрионами человека при проведении различных этапов процедуры ЭКО
	Соответствие

	Корпус микроинструмента состоит из механически обработанного алюминия, а поршень  из нержавеющей стали
	Соответствие

	Для работы с капиллярами диаметром 75-600мкм
	Соответствие

	Максимальный объем  поршневой установки, мл
	Не менее 2,7

	Регулировка объема поршневой установки с шагом
	не менее 0,04 мкл

	В 1 упаковке, шт.
	Не менее 1



	шт
	2

	Пробирка лабораторная (14 мл круглодонная) 25  шт/уп

		Пробирки круглодонные 14 мл
	Соответствие
	 

	Для ЭКО-работ. 
	Соответствие
	 

	Имеют винтовую двухпозиционную крышку и градуировку.
	Соответствие
	 

	Апирогенные, не содержат цитотоксинов, ДНКаз/РНКаз и человеческой ДНК.
	Соответствие
	 

	Пробирки тестированы в МЕА-тесте в ПанЭко.
	Соответствие
	+

	Характеристики
	Плоское
	 

	Стерильность
	Есть
	 

	Материал
	Полиэтилен (ПЭ), Полистирол (ПС)
	 

	Упаковка
	25
	шт.

	Размер
	17 × 95,4
	мм



	шт
	500

	Микроинструмент для вспомогательных репродуктивных технологий

		Микропипетка для проведения микроманипуляций и переноса половых клеток человека
	Соответствие
	 

	Дополнительные характеристики:
	 
	 

	Материал – полипропилен
	Соответствие
	 

	Длина микропипетки
	≤ 10,50
	Миллиметр

	Внутренний диаметр
	≥ 1,0
	Миллиметр

	Внешний диаметр
	≤ 1,40
	Миллиметр

	Цена деления градуировки
	≥ 0,5
	Кубический сантиметр /Миллилитр

	Стерильные
	Соответствие
	 



	шт
	250

	Чашка лабораторная для вспомогательных репродуктивных технологий 

		Назначение: Чашка предназначена  для процедур ИКСИ
	Соответствие
	 

	Материал – полистирол
	Соответствие
	 

	Состоит из двух частей: нижней (чашка) и верхней (крышки)
	Соответствие
	 

	Плоское дно
	Соответствие
	 

	Размер нижней части ШхГ, 65,9х65,9 
	Соответствие
	Миллиметр

	Поле для записи на верхней части (крышке)
	Наличие
	 

	Поле для записи на нижней части (чашке)
	Наличие
	 

	Радиационная стерилизация
	Соответствие
	 

	Чашка стерильная
	Соответствие
	 

	Тест на эмбриотоксичность (МЕА-тест)
	Соответствие
	 

	Тест на эмбриотоксичность (МЕА-тест) проводится на 1-клеточных эмбрионах мыши
	Соответствие
	 

	Результат теста на эмбриотоксичность (МЕА-тест) ≥ 80% экспандированных бластоцисты через 96 ч 
	Соответствие
	 

	Показатель гарантированного уровня стерильности (SAL) не менее
	10-6
	 

	Показатель содержания бактериальных эндотоксинов  (LAL-тест). [МЕ] Не более
	0,25
	 



	шт
	100

	Катетер для переноса эмбриона 23см, с мягким обтуратором, эхогенный, Sure-Pro Ultra

		Назначение: Инструменты для гинекологии и искусственного оплодотворения-катетер для переноса эмбрионов
	Соответствие
	 

	Состав: проводниковый катетер, внутренний катетер, обтуратор 
	Соответствие
	 

	Проводниковый катетер: 
	 
	 

	Внешний диаметр
	не менее 2,4 не более 2,5
	мм

	Длина  без коннектора
	не более 172
	мм

	Изогнутая форма 
	 
	 

	Положение изгиба – 2см от дистального конца
	 
	 

	5 сантиметровых отметок определения глубины на дистальном конце
	 
	 

	Подвижное кольцо для определения глубины введения
	 
	 

	Материал проводникового катетера - фторированный этиленпропилен (ФЭП)
	 
	 

	Материал коннектора - тройной сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола
	 
	 

	Обтуратор:
	 
	 

	Используется в комплекте с проводниковым катетером для предварительного прохождения цервикального канала во время переноса эмбрионов, выполняя функции пробного катетера
	 
	 

	Гибкий материал с памятью формы
	 
	 

	Внешний диаметр
	не менее 1,5 не более 1,6
	мм

	Длина без коннектора 
	не более 185
	мм

	Мягкий атравматичный кончик
	 
	 

	Материал основной части обтуратора - стержень из нержавеющей  стали с покрытием из  ФЭП
	 
	 

	Материал кончика обтуратора - фторированный этиленпропилен (ФЭП)
	 
	 

	Материал ручки - тройной сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола
	 
	 

	Длина части обтуратора, выходящая за пределы проводникового катетера – 2,7мм
	 
	 

	Внутренний эхогенный катетер:
	 
	 

	Состоит из стального  основания и гибкой мягкой полиуретановой дистальной части 
	 
	 

	Внутренний диаметр 
	не менее 0,75 не более 0,76
	мм

	Внешний диаметр
	не менее 1,5 не более 1,6
	мм

	Длина без коннектора 
	не более 234
	мм

	Объём на сантиметр длины катетера
	не менее 4,5
	мкл

	Объём катетера без коннектора 
	не более 104
	мкл

	Гладкий атравматичный кончик
	 
	 

	Материал дистальной части – полиуретан
	 
	 

	Материал дистальной  части катетера содержит микроскопические пузырьки воздуха, обеспечивающие визуализацию катетера по всей длине при ультразвуковом исследовании
	 
	 

	Гладкая внутренняя поверхность внутреннего катетера
	 
	 

	Материал основания катетера – нержавеющая сталь
	 
	 

	Длина металлического основания без коннектора
	не более 14,2
	мм

	Материал коннектора - тройной сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола
	 
	 

	На основание нанесены 4 сантиметровые отметки глубины
	 
	 

	Стерилизация оксидом этилена
	 
	 

	Тесты контроля качества:
	Наличие
	 

	Тест на отсутствие эмбриотоксичности: не менее 80% бластоцист по результатам  теста на мышиных эмбрионах МЕА. 
	Наличие
	 

	Тест на эндотоксин LAL: ≤ 0,5 МЕ/мл
	Наличие
	 

	Каждый набор упакован в индивидуальный стерильный лоток
	Наличие
	 

	В одной упаковке
	В 1 коробке не менее  10 наборов 
	 



	шт
	10

	Стекла покровные 18*18 1000 шт/уп

		Размер
	18*18

	Кромка
	 

	Матовое окошко
	 



	шт
	2000

	Наконечники универсальные для
дозаторов с фильтром стерильные объемом 200 мкл  96шт/штат.

		Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы
	Да
	200

	 Апирогенные
	Да
	 

	Диапазон дозирования, мкл
	10 - 200 мкл
	 

	 Вариант поставки
	Штатив 96
	 

	 Фильтр
	Да
	 

	Длина наконечника, мм
	≤ 59,24
	 

	внешний диаметр, мм
	≤7,20
	 

	внутренний диаметр, мм 
	≤5,3 
	 

	 Стерильность
	Да
	 

	 Совместимость
	Для дозаторов разных производителей
	 



	шт
	960
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Основные условия выполнения контракта
 (более подробно в Проекте контракта)
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	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Московской области «Московский областной перинатальный центр»
Адрес: 143903, Российская Федерация, Московская область, городской округ Балашиха, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, 12


	Срок поставки 
	Товар поставляется в течение 5 (пяти) календарных дней, начиная с даты заключения контракта по заявкам Заказчика транспортом Поставщика до Заказчика в соответствии с Графиком поставки. Поставка с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, перерыв с 13:00 до 14:00


	Минимальный остаточный
срок годности
	Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев, если иное не указано в технических характеристиках Таблицы 1.







