Техническое задание

на поставку цемента костного для нужд ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГО в 2026 году

Перечень товаров:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент костный, содержащий лекарственные средства | Шт. | 116 |

Требования к техническим характеристикам товаров:

| № | Наименование | Наименование характеристики | Значение параметра |  | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент костный, содержащий лекарственные средства | CMW 3G 40 г, Костный цемент средней вязкости с гентамицином 40 г Вещество, разработанное для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости. Также может использоваться в качестве наполнителя для лечения пациентов с патологиями костей (например, для стабилизации и укрепления структуры тела позвонка при вертебропластике и кифопластике). Как правило, изготавливается из метилметакрилата, полиметилметакрилата, сложных эфиров метакриловой кислоты или сополимеров, содержащих полиметилметакрилат и полистирол. Изделие не содержит антибактериальное средство. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. |  |  |  |
|  |  | Самоотвердевающая цементообразная смесь предназначена для крепления как металлических, так и полимерных эндопротезов к естественной кости |  | Соответствие |  |
|  |  | Мануальный метод введения (при температуре +23°С) |  | Соответствие |  |
|  |  | Время смешивания |  | ≤ 40 | секунда |
|  |  | Время ожидания |  | ≥ 95 | секунда |
|  |  | Рабочее время |  | ≥ 325 | секунда |
|  |  | Рабочее время от начала замешивания |  | ≥ 460 | секунда |
|  |  | Время затвердения |  | ≥ 80 | секунда |
|  |  | Общее время от начала перемешивания порошковой и жидкой частей костного цемента до полного затвердения, |  | ≥ 540 | секунда |
|  |  | Порошковая часть: |  |  |  |
|  |  | Гентамицина сульфат |  | ≥ 4.2 | % |
|  |  | Полиметилметакрилат |  | ≥ 83 | % |
|  |  | Перекись бензоила |  | ≤ 1.90 | % |
|  |  | Сульфат бария |  | ≥ 9 и ≤ 12 | % |
|  |  | Жидкая часть: |  |  |  |
|  |  | Метилметакрилат |  | ≥ 97 | % |
|  |  | N, N – диметил-р-толуидин |  | ≤ 3 | % |
|  |  | Гидрохинон |  | Наличие |  |
|  |  | Упаковка |  | ≥ 40 | грамм |