
Приложение №5 к Контракту
№ ___________от ____________________
Описание объекта закупки
(Техническое задание)
на поставку расходных материалов

1. Место поставки: 	Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 90; 
тел. 8-495-557-21-27
2. Сроки поставки товара: в течение 5 рабочих дней по заявке (заявки направляются до 31.12.2026).
Поставщик гарантирует, что характеристики поставляемых товаров соответствуют (не отличаются) характеристикам, установленным в Спецификации, в том числе характеристикам, определяемым, как методом визуального осмотра (видимым характеристикам), так и лабораторными методами (скрытым характеристикам).
В случае поставки продукции несоответствующего качества, Поставщик заменяет её за свой счет и своими силами в течение 2-х рабочих дней.   
3. Условия поставки товаров:
Товары поставляются транспортом Поставщика; 
Погрузка и разгрузка товаров осуществляется силами и средствами Поставщика;
Товары поставляются способом, обеспечивающим их сохранность при перевозке;
Перед поставкой товара Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки. Телефоны лиц, ответственных за приемку товара, предоставляются на этапе заключения контракта.
4. Общие требования к товарам, требования, предъявляемые к качеству поставляемых товаров, требования по сроку гарантий качества на поставляемые товары:
Участник закупки должен обеспечить качество всех поставляемых товаров и включить в свою заявку на участие в электронном аукционе все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.
Поставляемые товары по своим функциональным (качественным) характеристикам должны соответствовать или превышать требования Технического задания.
Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в использовании, не ранее 2025 года выпуска. 
Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка товаров должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данным видам товаров. 
 Качество поставляемых товаров должно соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
       Срок годности товара должен быть не менее 12 месяцев.
В комплект поставки должны входить инструкция по применению и паспорт.

Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
[bookmark: Specifications]
	[bookmark: Characteristic]№
	Вид МИ
	Код КТРУ
	Наименование по КТРУ
	Наименование характеристики
	Тип характеристики
	Значение параметра
	Количество
	Ед. изм
	Инструкция

1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики
2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики
3. Указывают в заявке только одно значение характеристики
4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики
5. Указывают в заявке все значения характеристики
6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики
	Обоснование дополнительных характеристик

	1
	105460
	32.50.22.190-01452
	Имплантат костного матрикса, синтетический (порошок, гранулы) 
	Стерильное рассасывающееся изделие, изготовленное из синтетического материала, предназначенное для обеспечения остеокондуктивного каркаса для костной ткани и - иногда - остеоваскуляризации для замены кости, утраченной в результате травмы, хирургической операции или патологического состояния (например, остеопороза). Может изготавливаться из керамики (например, трикальцийфосфата или гидроксиапатита), биоактивного стекла/минерала/металла (например, стронция) или рассасывающихся полимеров. Используется для заполнения кистозных дефектов, лечения переломов и/или растяжения аутокостного трансплантата. Обычно поставляется в форме губчатых блоков, кусков или гранул различных размеров или поддающихся прессованию/жидких материалов.
	2
	шт.
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Материал
	Качественная
	Гидроксиапатит
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Размер
	Количественная
	≥ 0.05 и ≤ 8
	 
	мм
	Указывают в заявке диапазон значений характеристики
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Характеристики материала
	Качественная
	Синтетический, рассасывающийся биосовместимый остеокондуктивный
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Заменитель костных трансплантатов со сниженным риском контаминации и иммунного ответа организма.

	 
	 
	 
	 
	Назначение
	Качественная
	Для восстановления целостности кости и ее регенерации
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Используется как остеокондуктивная опора, способствующая врастанию и слиянию смежных здоровых костей при пересадке в костной среде

	 
	 
	 
	 
	Форма 
	Качественная
	Гранулы
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет равномерно заполнить различные, по объему и форме, дефекты кости.

	 
	 
	 
	 
	Размер гранул в диапазоне
	Количественная
	≥ 1 и ≤ 5
	 
	мм
	Указывают в заявке диапазон значений характеристики
	Данный размер применим в большинстве клинических случаев

	 
	 
	 
	 
	Состав
	Качественная
	Двухфазный состав: гидроксиапатита и β-трикальция фосфата
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Состав схож с минеральными компонентами в человеческой кости, что способствует биорезорбции с регулируемой интенсивностью.

	 
	 
	 
	 
	Содержание гидроксиапатита
	Количественная
	≥ 60 и ≤ 70
	 
	%
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Объем схож с минеральными компонентами в человеческой кости, что способствует биорезорбции с регулируемой интенсивностью.

	 
	 
	 
	 
	Содержание β-трикальция фосфата
	Количественная
	≥ 30 и ≤ 40
	 
	%
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Объем схож с минеральными компонентами в человеческой кости, что способствует биорезорбции с регулируемой интенсивностью.

	 
	 
	 
	 
	Пористость
	Количественная
	≥ 80
	 
	%
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет кости быстро врастать сквозь поры, что дает поддержку не ограничивая плотность натуральной кости.

	 
	 
	 
	 
	Микропористость материала в диапазоне
	Количественная
	≥ 1.0 и ≤ 10
	 
	мкм
	Указывают в заявке диапазон значений характеристики
	Способствует передаче важных питательных веществ

	 
	 
	 
	 
	Макропористость материала в диапазоне
	Количественная
	≥ 200 и ≤ 800
	 
	мкм
	Указывают в заявке диапазон значений характеристики
	Способствует передаче важных питательных веществ

	 
	 
	 
	 
	Прочность
	Количественная
	≥ 6
	 
	Мпа
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Прочность схожа с губчатым веществом кости.

	 
	 
	 
	 
	Начало костной интеграции
	Количественная
	≤ 12
	 
	Неделя
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Образовывается непрерывная матрица внутри новой кости.

	 
	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастность
	Качественная
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для улучшенной визуализации положения материала

	 
	 
	 
	 
	Объем
	Количественная
	≥ 5
	 
	см3
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Объем достаточный для заполнения полости имплантируемых медицинских изделий.

	 
	 
	 
	 
	Упаковка
	Качественная
	Стерильная, индивидуальная, двойная
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Готов к использованию и не требует предварительных смешиваний и дополнительной стерилизации

	 
	 
	 
	 
	Минимальная допустимая температура хранения + 5°С
	Качественная
	Соответствие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Строгое соблюдение условий хранения и транспортировки обеспечивает сохранность лечебных свойств в течение всего срока годности

	 
	 
	 
	 
	Максимальная допустимая температура хранения + 30°С
	Качественная
	Соответствие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Строгое соблюдение условий хранения и транспортировки обеспечивает сохранность лечебных свойств в течение всего срока годности

	2
	245700
	32.50.22.129-00002345
	Стержень костный ортопедический
	Стержень небольшого диаметра, как правило, используемый для фиксации отломка кости или костных трансплантатов, или для остеотомии или артродеза. Стержень может быть гладким, полностью или частично с резьбой, сплошным или канюлированным, а некоторые конструкции могут быть коническими; изделие не предназначено для ключичной кости. Он изготавливается из материала, который химически не разлагается и не рассасывается за счет естественных процессов организма (например, из пригодного для имплантации металла, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). Некоторые конструкции могут иметь разрезанный черенок и/или могут быть покрытыми [например, гидроксиапатитом, также известным как гидроксилапатит (НА)] для улучшения закрепления в кости при остеопорозе и для долгосрочной фиксации. Это изделие для одноразового использования.
	2
	шт.
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Биодеградируемый
	Качественная
	Нет
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Диаметр
	Количественная
	≥ 6 и < 7
	 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Длина
	Количественная
	≥ 480 и ≤ 500
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Канюлированный
	Качественная
	Нет
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	МРТсовместимость
	Качественная
	Да
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Материал
	Качественная
	Титановый сплав
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Покрытие
	Качественная
	Нет
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Резьба
	Качественная
	Нет
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Форма
	Качественная
	Прямая
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ

	3
	118860
	32.50.23.000-00003833
	Винт костный спинальный, нерассасывающийся
	Небольшой резьбовой стержень с щелевой головкой, предназначенный для использования с целью внутренней спинальной фиксации путем ввинчивания в позвоночник для прикрепления стабилизирующего изделия (например, стержня, пластины) к кости; изготавливается из материала, который химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (например, из таких пригодных для имплантации металлов, как хирургическая сталь, титановый сплав, или углеродное волокно). Изделия выпускаются различных типов, включая педикулярные и трансфасеточные, и, как правило, используются для обеспечения иммобилизации и стабилизации сегментов позвоночника при лечении различных нестабильностей или деформаций позвоночника.
	4
	шт.
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Винт транспедикулярный полиаксиальный 
	Качественная
	Соответствие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Вид медицинского изделия

	 
	 
	 
	 
	Мультиаксиальное устройство
	Качественная
	Соответствие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Данный параметр необходим для коммутации с титановой штангой

	 
	 
	 
	 
	Высота головки винта
	Количественная
	≥ 14.45 и ≤ 14.55
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение и конкретизация медицинского изделия

	 
	 
	 
	 
	Диаметр головки
	Количественная
	≥ 13.45 и ≤ 13.55
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение и конкретизация медицинского изделия

	 
	 
	 
	 
	Толщина головки
	Количественная
	≥ 10.05 и ≤ 10.15
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение и конкретизация медицинского изделия

	 
	 
	 
	 
	Паз на головке винта
	Качественная
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Данный параментр необходим для соединения с продольным стержнем

	 
	 
	 
	 
	Глубина паза
	Количественная
	≥ 10.45 и ≤ 10.55
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Необходима полная совместимость по геометрическим размерам соединяющихся элементов

	 
	 
	 
	 
	Диаметр совместимого с винтом продольного стержня
	Количественная
	≥ 5.95 и ≤ 6.05
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Необходима полная совместимость по геометрическим размерам соединяющихся элементов

	 
	 
	 
	 
	Кольцевая проточка у торца головки винта 
	Качественная
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Параметр необходим под захват устройства для укладки стержня в головке винта и репозиции позвонков

	 
	 
	 
	 
	Количество уступов
	Количественная
	≥ 4
	 
	шт.
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Параметр необходим под захват устройства для укладки стержня в головке винта и репозиции позвонков

	 
	 
	 
	 
	Размеры по диаметру рабочей части винта
	Количественная
	6.0
	 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Характеристика товара приведена в соответствии с потребностью Заказчика в связи со спецификой выполняемых операций в данной клинической области

	 
	 
	 
	 
	Размеры по длине резьбовой части винта
	Количественная
	45
	 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Конкретный размер продукции, подлежащей к поставке, определяется Заказчиком в заявке, и в дальнейшем отражается в протоколах о проведенных операциях

	 
	 
	 
	 
	Ангуляция головки винта (max)
	Количественная
	≥ 50
	 
	град.
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Необходимый параметр для данного вида МИ

	 
	 
	 
	 
	Блокиратор
	Качественная
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Компонент входит в комплект винта и является необходимым для блокирования стержня в головке винта

	 
	 
	 
	 
	Резьба на блокираторе и корпусе головки винта 
	Качественная
	Прямоугольная
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие данного показателя препятствует проскальзыванию, обеспечивает легкость установки и снижает возможность вывинчивания.

	 
	 
	 
	 
	Шаг резьбы на блокираторе и корпусе головки винта
	Количественная
	≥ 1.2 и ≤ 1.3
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Необходимо строгое соответствие компонентов по геометрическим размерам обеспечивающее возможность совместного использования

	 
	 
	 
	 
	Кольцевое остроугольное ребро на упорном торце блокиратора
	Качественная
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Параметр позволяет блокировать продольный стержень от проворота и проскальзывания

	 
	 
	 
	 
	Цветовая и цифровая маркировка производителя
	Качественная
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие данного параметра упрощает идентификацию МИ и оптимизирует хранение. Ускоряет подготовку к операции.

	 
	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Качественная
	Титановый сплав 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал обеспечивает наилучшую биологическую совместимость, сравнительно низкий модуль упругости, высокую удельную прочность.Наличие данного параметра обеспечивает пациентам возможность проведения ЯМР исследований

	4
	118860
	32.50.23.000-00003833
	Винт костный спинальный, нерассасывающийся
	Небольшой резьбовой стержень с щелевой головкой, предназначенный для использования с целью внутренней спинальной фиксации путем ввинчивания в позвоночник для прикрепления стабилизирующего изделия (например, стержня, пластины) к кости; изготавливается из материала, который химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (например, из таких пригодных для имплантации металлов, как хирургическая сталь, титановый сплав, или углеродное волокно). Изделия выпускаются различных типов, включая педикулярные и трансфасеточные, и, как правило, используются для обеспечения иммобилизации и стабилизации сегментов позвоночника при лечении различных нестабильностей или деформаций позвоночника.
	4
	шт.
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Винт транспедикулярный полиаксиальный 
	Качественная
	Соответствие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Вид медицинского изделия

	 
	 
	 
	 
	Мультиаксиальное устройство
	Качественная
	Соответствие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Данный параметр необходим для коммутации с титановой штангой

	 
	 
	 
	 
	Высота головки винта
	Количественная
	≥ 14.45 и ≤ 14.55
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение и конкретизация медицинского изделия

	 
	 
	 
	 
	Диаметр головки
	Количественная
	≥ 13.45 и ≤ 13.55
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение и конкретизация медицинского изделия

	 
	 
	 
	 
	Толщина головки
	Количественная
	≥ 10.05 и ≤ 10.15
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение и конкретизация медицинского изделия

	 
	 
	 
	 
	Паз на головке винта
	Качественная
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Данный параментр необходим для соединения с продольным стержнем

	 
	 
	 
	 
	Глубина паза
	Количественная
	≥ 10.45 и ≤ 10.55
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Необходима полная совместимость по геометрическим размерам соединяющихся элементов

	 
	 
	 
	 
	Диаметр совместимого с винтом продольного стержня
	Количественная
	≥ 5.95 и ≤ 6.05
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Необходима полная совместимость по геометрическим размерам соединяющихся элементов

	 
	 
	 
	 
	Кольцевая проточка у торца головки винта 
	Качественная
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Параметр необходим под захват устройства для укладки стержня в головке винта и репозиции позвонков

	 
	 
	 
	 
	Количество уступов
	Количественная
	≥ 4
	 
	шт.
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Параметр необходим под захват устройства для укладки стержня в головке винта и репозиции позвонков

	 
	 
	 
	 
	Размеры по диаметру рабочей части винта
	Количественная
	6.0
	 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Характеристика товара приведена в соответствии с потребностью Заказчика в связи со спецификой выполняемых операций в данной клинической области

	 
	 
	 
	 
	Размеры по длине резьбовой части винта
	Количественная
	50
	 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Конкретный размер продукции, подлежащей к поставке, определяется Заказчиком в заявке, и в дальнейшем отражается в протоколах о проведенных операциях

	 
	 
	 
	 
	Ангуляция головки винта (max)
	Количественная
	≥ 50
	 
	град.
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Необходимый параметр для данного вида МИ

	 
	 
	 
	 
	Блокиратор
	Качественная
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Компонент входит в комплект винта и является необходимым для блокирования стержня в головке винта

	 
	 
	 
	 
	Резьба на блокираторе и корпусе головки винта 
	Качественная
	Прямоугольная
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие данного показателя препятствует проскальзыванию, обеспечивает легкость установки и снижает возможность вывинчивания.

	 
	 
	 
	 
	Шаг резьбы на блокираторе и корпусе головки винта
	Количественная
	≥ 1.2 и ≤ 1.3
	 
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Необходимо строгое соответствие компонентов по геометрическим размерам обеспечивающее возможность совместного использования

	 
	 
	 
	 
	Кольцевое остроугольное ребро на упорном торце блокиратора
	Качественная
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Параметр позволяет блокировать продольный стержень от проворота и проскальзывания

	 
	 
	 
	 
	Цветовая и цифровая маркировка производителя
	Качественная
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие данного параметра упрощает идентификацию МИ и оптимизирует хранение. Ускоряет подготовку к операции.

	 
	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Качественная
	Титановый сплав 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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